## Capitolato Tecnico_Fabbisogni
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA SOPRA SOGLIA EUROPEA, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI VARIE CND (MATERIALE PER UO NEUROCHIRURGIA) DESTINATA AI PAZIENTI DELL'ASL DI SASSARI, DELL'ASL DI NUORO, DELL'ASL DI CAGLIARI E DELL'AOU SASSARI - DURATA 24 MESI - al primo aggiudicatario per i lotti dal 1 al 17 – dal 77 al 83 - in accordo quadro a più operatori economici fino al 3° in graduatoria, per i lotti dal 18 al 76 CUI: F03990570925202400051
[13 empty] | 19830150 | 9915075 | 4957537.5 | 3966030 | 38668792.5 |  | 348400 | 4924310 | 1128000 | 13429440
LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE CND | CND | DESCRIZIONE | APPARECCHIATURA | U.M | BASE D'ASTA | FABBOSOGNO BIENNALE ASL SASSARI | FABBOSOGNO BIENNALE ASL NUORO | FABBOSOGNO BIENNALE ASL CAGLIARI | FABBOSOGNO BIENNALE AOU SASSARI | TOTALE | BASE D'ASTA TOTALE | OPZIONE RINNOVO (12mesi) | OPZIONE DI PROROGA TECNICA (6 mesi) | OPZIONE DEL QUINTO | TOTALE GARA | CRITERI DI VALUTAZIONE | FABBOSOGNO BIENNALE ASL SASSARI | FABBOSOGNO BIENNALE ASL NUORO | FABBOSOGNO BIENNALE ASL CAGLIARI | FABBOSOGNO BIENNALE AOU SASSARI
1 |  |  | TOTALE | AGHI E KIT PER INFUSIONE OSSEA E VERTEBROPLASTICA | [13 empty] | F
1 | 1 | AGHI E KIT PER INFUSIONE OSSEA E VERTEBROPLASTICA | A019011 | Kit per biosia vertebrale percutanea, costituito da ago prelievo, misura da 11G a 14G, lunghezza da 15 a 20 cm e sistema di introduzione coassiale dotato di un sistema di aspirazione. In confezione singola sterile. |  | Pezzo | 50 | 10 | 20 | 60 | 500 | 590 | 29500 | 14750 | 7375 | 5900 | 57525 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 25000
2 |  |  | TOTALE | SISTEMI DI SUTURA | [13 empty] | E
2 | 2 | CLIPS SINGOLE NON RIASSORBIBILI PER CHIRURGIA APERTA | H03010201 | Clip in blister per la prevenzione del sanguinamento del cuoio capelluto, in materiale plastico, latex free, monouso, sterile, in doppio confezionamento. Confezione da10 o da 20 pezzi per applicazione meccanica. | APPLICATORE PLURIUSO IN COMODATO D’USO GRATUITO | pezzo | 1.8 | 0 | 6000 | 2000 | 8000 | 16000 | 28800 | 14400 | 7200 | 5760 | 56160 | 2700 | 0 | 10800 | 3600 | 14400
3 |  |  | TOTALE | SISTEMI DI SUTURA | [13 empty] | C
3 | 3 | DISPOSITIVI DA SUTURA - ALTRI | H9099 | Sistema per sigillatura dura spinale a idrogel Sigillante durale chirurgico sintetico e impiegato per sigillare la dura madre durante gli interventi di neurochirurgia cranio-spinale. In confezione singola sterile. |  | Pezzo | 500 | 0 | 30 | 0 | 440 | 470 | 235000 | 117500 | 58750 | 47000 | 458250 | 3750 | 0 | 15000 | 0 | 220000
4 |  |  | TOTALE | SISTEMI PER DERIVAZIONE LIQUORALE | [13 empty] | B
4 | 4 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Sistema di Derivazione ventricolo-peritoneale e ventricolo-atriale con valvola programmabile. Il kit completo deve contenere: Valvola e catetere prossimale e distale. Valvole per Adulti, Pediatriche, regolabili per via percutanea, con regolazioni da 30 a 200 mmH20 Reperi radiologici per verifica taratura. Reservoir di aspirazione del liquor. Possibilità di sistema antisifone integrato. Compatibilità a RM almeno a 1,5 Tesla. Confezione sterile, monouso e latex free. Confezione con singola valvola0. Strumentario di programmazione in comodato d’uso gratuito. |  | Pezzo | 1600 | 0 | 20 | 0 | 40 | 60 | 96000 | 48000 | 24000 | 19200 | 187200 | 8000 | 0 | 32000 | 0 | 64000
5 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
5 | 5 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Sistema di Derivazione ventricolo-peritoneale con valvola programmabile e sistema gravitazionale. Adulti e Pediatriche. Compatibilità a RM almeno a 3 Tesla. a)Valvola programmabile da 0 a 20 cm. Di H2O con sistema antisifone a pressione Predeterminata. Completo di catetere ventricolare-reservoir-catetere peritoneale Confezione sterile, monouso e latex free. Possibilità di confezione con sola valvola. Per tutti i tre sottotitoli ( a-b-c-) strumentario di programmazione, verifica e registrazione ad uso gratuito. |  | Pezzo | 1500 | 0 | 16 | 0 | 40 | 56 | 84000 | 42000 | 21000 | 16800 | 163800 | 7950 | 0 | 24000 | 0 | 60000
5 | 6 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Sistema di Derivazione ventricolo-peritoneale con valvola programmabile e sistema antisifone. Adulti e Pediatriche. Compatibilità a RM almeno a 3 Tesla. b)Valvola programmabile da 0 a 20 cm. di H2O con unità antisifone programmabile. Completa di catetere ventricolare-reservoire-catetere peritoneale Confezione sterile, monouso e latex free. Possibilità di confezione con sola valvola Per tutti i tre sottotitoli ( a-b-c-) strumentario di programmazione, verifica e registrazione ad uso gratuito. |  | Pezzo | 3900 | 0 | 2 | 0 | 30 | 32 | 124800 | 62400 | 31200 | 24960 | 243360 | 7950 | 0 | 7800 | 0 | 117000
6 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
6 | 7 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Catetere ventricolare Standard per pazienti adulti e pediatrici. Materiale radiopaco, ad alta scorrevolezza, estremita’ smussa fenestrata, , con marcatori di profondita’, aletta di fissaggio, stiletto in acciaio, connettore luer-lock, trocar, antiinginocchiamento, anticompressione. Confezione sterile, monouso e latex free. |  | Pezzo | 50 | 0 | 120 | 0 | 80 | 200 | 10000 | 5000 | 2500 | 2000 | 19500 | 1500 | 0 | 6000 | 0 | 4000
7 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
7 | 8 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Catetere Cardiaco-Peritoneale Standard per pazienti adulti e pediatrici. Materiale radiopaco, ad alta scorrevolezza, impregnato di bario. Lunghezza 90 cm ca, punta arrotondata e fenestrata, tacche riportanti lunghezza, stiletto in acciaio. Raccordi e clip a corredo. Confezione sterile, monouso, latex free. |  | Pezzo | 72 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 2880 | 1440 | 720 | 576 | 5616 | 360 | 0 | 1440 | 0 | 1440
8 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
8 | 9 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Catetere Ventricolare antimicrobico medicato. Catetere per drenaggio ventricolare impregnato di antibiotico; radiopaco, con marcatori di profondita’, aletta di fissaggio, stiletto in acciaio, connettore luer-lock, trocar. Confezione sterile, monouso e latex free |  | Pezzo | 225 | 0 | 100 | 0 | 400 | 500 | 112500 | 56250 | 28125 | 22500 | 219375 | 5625 | 0 | 22500 | 0 | 90000
9 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
9 | 10 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Catetere Peritoneale antimicrobico medicato. Catetere peritoneale impregnato di antibiotico, radiopaco, tacche riportanti lunghezza, stiletto in acciaio. Confezione sterile, monouso e latex free |  | Pezzo | 225 | 0 | 120 | 0 | 160 | 280 | 63000 | 31500 | 15750 | 12600 | 122850 | 6750 | 0 | 27000 | 0 | 36000
10 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
10 | 11 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Kit per drenaggio liquorale ventricolare esterno. Catetere ventricolare lungo almeno 30 cm, diametro interno 1,6 circa, diametro esterno 2,9 circa con introduttore, trocar connettore luer, linguetta di sutura, tappo. Camera graduata, almeno 100 ml, sistema antimicrobico con filtro antibatterico ed antireflusso, rubinetto a tre vie distale e prossimale alla camera di raccolta, sacca di deflusso con capacita’ almeno di 500 ml, rimovibile e sostituibile. Cilindro, sacca di raccolta e scala graduata devono essere inseriti in un supporto plastico da ancorare al letto del pz con altezza del cilindro regolabile sul supporto. Possibilità di sostituzione della singola sacca di raccolta. Eventuale sistema di riferimento per la regolazione dello 0 di tipo laser. Confezione sterile, monouso e latex free. |  | Pezzo | 200 | 0 | 200 | 0 | 800 | 1000 | 200000 | 100000 | 50000 | 40000 | 390000 | 10000 | 0 | 40000 | 0 | 160000
11 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
11 | 12 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Sacca Raccolta Liquor di ricambio per derivazione esterna di circa 500 ml millimetrata, con connettore luer -lock femmina, filtro antimicrobico e cordicella di supporto. Confezione sterile, monouso, latex free. |  | Pezzo | 12 | 0 | 400 | 0 | 3000 | 3400 | 40800 | 20400 | 10200 | 8160 | 79560 | 1200 | 0 | 4800 | 0 | 36000
12 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
12 | 13 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Cateteri per ventricolocisternostomia endoscopica. In silicone trasparente con pallone per ventricolostomia del 3 ventricolo; Lunghezza di circa 60 cm; palloncino lungo circa 15 mm. Confezione sterile, monouso, latex free. |  | Pezzo | 225 | 0 | 30 | 0 | 40 | 70 | 15750 | 7875 | 3937.5 | 3150 | 30712.5 | 1687.5 | 0 | 6750 | 0 | 9000
13 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
13 | 14 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Serbatoio ventricolare tipo Ommaya ad entrata laterale, convertibile da 12 a 18 mm, compresivo di catetere ventricolare radiopaco. Confezione sterile, monouso, latex free. |  | Pezzo | 180 | 0 | 2 | 0 | 20 | 22 | 3960 | 1980 | 990 | 792 | 7722 | 90 | 0 | 360 | 0 | 3600
14 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
14 | 15 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Serbatoio ventricolare tipo Ommaya tipo “Burr Hole”convertibili da 12 a 18 mm, neonatale, comprensivo di catetere ventricolare radiopaco. Confezione sterile, monouso, latex free. |  | Pezzo | 180 | 0 | 2 | 0 | 20 | 22 | 3960 | 1980 | 990 | 792 | 7722 | 90 | 0 | 360 | 0 | 3600
15 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
15 | 16 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Sistema di Derivazione Lombo-Peritoneale. Configurazione Shunt con estremità prossimale singola e a T. Estremità distale con punta arrotondata, atraumatica, fenestrata. Lunghezza circa 85 cm Confezione sterile, monouso, latex free. |  | Pezzo | 225 | 0 | 2 | 0 | 120 | 122 | 27450 | 13725 | 6862.5 | 5490 | 53527.5 | 112.5 | 0 | 450 | 0 | 27000
16 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
16 | 17 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Raccordi per valvole e cateteri di derivazione Retti, a 90° e a Y. |  | Pezzo | 30 | 0 | 18 | 0 | 200 | 218 | 6540 | 3270 | 1635 | 1308 | 12753 | 135 | 0 | 540 | 0 | 6000
17 |  |  | TOTALE | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | [13 empty] | B
17 | 18 | DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT | N0103 | Sistema di Drenaggio Liquorale Lombare. Il kit comprende: catetere in silicone radiopaco a punta chiusa con indicatori di profondità; mandrino; connettore; fissatore; ago spinale. Confezione sterile monouso. |  | Pezzo | 72 | 0 | 30 | 0 | 100 | 130 | 9360 | 4680 | 2340 | 1872 | 18252 | 540 | 0 | 2160 | 0 | 7200
18 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - CAGE O GABBIE | [13 empty] | A
18 | 19 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Gabbia intersomatica (cage) per artrodesi cervicale in materiale sintetico. Materiale con design volto a favorire osteointegrazione. Presenza di markers per controllo radiologico. Disponibilità di più misure e più conformazioni geometriche inclusi vari gradi di lordosi. Eventuale possibilità di utilizzo di sostituto osseo (integrato o applicabile separatamente). |  | Pezzo | 550 | 10 | 30 | 0 | 30 | 70 | 38500 | 19250 | 9625 | 7700 | 75075 | 4125 | 5500 | 16500 | 0 | 16500
19 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - CAGE O GABBIE | [13 empty] | A
19 | 20 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Gabbia intersomatica (cage) per artrodesi cervicale in materiale sintetico e sistema di fissazione incorporato. Materiale con design volto a favorire osteointegrazione. Presenza di markers per controllo radiologico. Disponibilità di più misure e più conformazioni geometriche inclusi vari gradi di lordosi. Eventuale possibilità di utilizzo di sostituto osseo (integrato o applicabile separatamente). Sistema di fissazione ai piatti vertebrali incorporato, che consenta l'impianto su più livelli. |  | Pezzo | 1200 | 10 | 30 | 0 | 40 | 80 | 96000 | 48000 | 24000 | 19200 | 187200 | 12600 | 12000 | 36000 | 0 | 48000
19 | 21 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Gabbia intersomatica (Cage) per artrodesi cervicale in materiale sintetico e biocompatibile. Possibilità di distrazione della gabbia intersomatica in situ (dopo l'introduzione nello spazio discale) con grado di lordosi variabile. |  | Pezzo | 1200 | 10 | 12 | 0 | 40 | 62 | 74400 | 37200 | 18600 | 14880 | 145080 | 12600 | 12000 | 14400 | 0 | 48000
20 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - CAGE O GABBIE | [13 empty] | A
20 | 22 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Sistema per sostituzione corpo vertebrale (gabbia ad espansione) toraco-lombare. Composto da gabbia modulare o a espansione, per la sostituzione di uno o più somi vertebrali. Disponibile in varie dimensioni, forme e gradi di lordosi o cifosi. Lo strumentario ancillare deve permettere una adeguata distrazione dei corpi. Disponibilità di piatti terminali aggiuntivi della stessa dimensione della protesi, con angolazioni diverse. 1 impianto = 1 corpo vertebrale + 2 piatti. |  | Pezzo | 3000 | 0 | 6 | 0 | 50 | 56 | 168000 | 84000 | 42000 | 33600 | 327600 | 4500 | 0 | 18000 | 0 | 150000
21 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - CAGE O GABBIE | [13 empty] | A
21 | 23 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Gabbie intersomatiche per PLIF. Cage per fusione intersomatica PLIF, in materiale biocompatibile, con profilo anatomico e superficie dentellata a contatto dei corpi vertebrali per la stabilità primaria. Deve avere almeno 4 misure di lunghezza e 4 misure di altezza, possedere la parte iniziale di dimensioni inferiori al resto della cage per favorirne l'inserimento. Confezionata singolarmente o a coppia, con sistema di tracciabilità dell’impianto. 1 impianto = 2 cages |  | Pezzo | 1200 | 10 | 50 | 0 | 50 | 110 | 132000 | 66000 | 33000 | 26400 | 257400 | 15000 | 12000 | 60000 | 0 | 60000
22 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - CAGE O GABBIE | [13 empty] | A
22 | 24 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Gabbia intersomatica per TLIF. Cage a semiluna/banana o retta, per fusione intersomatica TLIF in materiale biocompatibile, con profilo neutro o in lordosi e superficie dentellata a contatto dei piatti vertebrali per la stabilità primaria. Deve avere almeno 3 misure di sezione e diverse misure in altezza. Confezione con sistema di tracciabilità dell’impianto. 1 impianto=1 cage |  | Pezzo | 1200 | 0 | 50 | 0 | 40 | 90 | 108000 | 54000 | 27000 | 21600 | 210600 | 15000 | 0 | 60000 | 0 | 48000
23 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - CAGE O GABBIE | [13 empty] | A
23 | 25 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Gabbia intersomatica (Cages) PLIF in titanio 3D. Realizzata in titanio poroso e dotata di eventuale ampia apertura centrale per l'inserimento di sostituto osseo. Disponibilità di ampia gamma di forme e misure. Sistema tipo 1 Gabbia. |  | Pezzo | 1500 | 0 | 50 | 0 | 60 | 110 | 165000 | 82500 | 41250 | 33000 | 321750 | 18750 | 0 | 75000 | 0 | 90000
24 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - CAGE O GABBIE | [13 empty] | A
24 | 26 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Gabbia intersomatica (Cages) TLIF in titanio 3D. Realizzata in titanio poroso e dotata di eventuale ampia apertura centrale per l'inserimento di sostituto osseo. Disponibilità di ampia gamma di forme e misure. Sistema tipo 1 gabbia. |  | Pezzo | 1500 | 0 | 50 | 0 | 80 | 130 | 195000 | 97500 | 48750 | 39000 | 380250 | 18750 | 0 | 75000 | 0 | 120000
25 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - CAGE O GABBIE | [13 empty] | A
25 | 27 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Gabbia intersomatica a espansione, per accesso chirurgico toraco lombare laterale. Gli impianti devono prevedere espansioni parallele e in lordosi, in maniera controllata e continua, permettendo al chirurgo di interrompersi in ogni momento. L’espansione deve essere effettuata con strumento dinamometrico per prevenire la rottura dei piatti vertebrali e/o legamenti e la cage deve avere la possibilità di richiudersi intraoperatoriamente. Deve essere prevista anche una versione con placca integrata e viti o ancore per il fissaggio Stand alone ai corpi vertebrali. 1 impianto = 1 cage. |  | Pezzo | 1500 | 0 | 8 | 0 | 50 | 58 | 87000 | 43500 | 21750 | 17400 | 169650 | 3000 | 0 | 12000 | 0 | 75000
26 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - CAGE O GABBIE | [13 empty] | A
26 | 28 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Gabbia a espansione intersomatica, per accesso chirurgico posteriore o transforaminale. Gli impianti devono prevedere espansioni parallele ed espansioni in lordosi, in maniera controllata e continua, permettendo al chirurgo di interrompersi in ogni momento. L’espansione deve essere effettuata con uno strumento dinamometrico per prevenire rotture dei piatti vertebrali e dei legamenti e la cage deve potersi richiudere intraoperatoriamente. 1 impianto = 1 cage |  | Pezzo | 3800 | 0 | 10 | 0 | 40 | 50 | 190000 | 95000 | 47500 | 38000 | 370500 | 9500 | 0 | 38000 | 0 | 152000
27 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - CAGE O GABBIE | [13 empty] | A
27 | 29 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Sistema di stabilizzazione lombare per via anteriore. Sistema di stabilizzazione lombare per via anteriore costituito da cage in titanio standard o titanio trabecolato, con struttura 3D e possibilità di bloccaggio attraverso l'utilizzo di viti integrate alla cage. Il sistema deve poter consentire l'approccio per via anteriore. Elementi preferenziali: Soluzioni che permettano un facile accesso con divaricatore radiotrasparente autostatico e non, dotato di anelli e valve di misura variabile. 1 Impianto = 1 cage, 2-4 viti |  | Pezzo | 3850 | 0 | 60 | 0 | 50 | 110 | 423500 | 211750 | 105875 | 84700 | 825825 | 57750 | 0 | 231000 | 0 | 192500
28 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - CAGE O GABBIE | [13 empty] | A
28 | 30 | CAGE O GABBIE | P09070101 | Gabbie intersomatiche per artrodesi cervicale in titanio 3D. Cage per la fusione cervicale, costruita secondo tecnologia di stampa tridimensionale additiva a polveri di titanio (procedimento EBT o EBM). Tali procedimenti rendono la cage altamente biocompatibile e osteointegrante nonché, conferiscono una struttura trabecolare simile a quella ossea. Disponibili in varie misure. Impianto tipo: 1 cage. |  | Pezzo | 1200 | 0 | 60 | 0 | 30 | 90 | 108000 | 54000 | 27000 | 21600 | 210600 | 18000 | 0 | 72000 | 0 | 36000
29 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI DISCALI | [13 empty] | A
29 | 31 | PROTESI DISCALI | P09070201 | Disco artificiale cervicale. Protesi cervicali preassemblate, con possibilità di ancoraggio primario ai piatti vertebrali. Deve consentire la funzione di “shock-absorbing. RM compatibile. |  | Pezzo | 2200 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | 26400 | 13200 | 6600 | 5280 | 51480 | 4400 | 0 | 17600 | 0 | 8800
30 |  |  | TOTALE | AQ-PROTESI DISCALI | [13 empty] | A
30 | 32 | PROTESI DISCALI | P09070201 | Protesi di disco lombare. Dispositivo monoblocco, con funzione di shock absorb, dotato di nucleo centrale che consente la compressione assiale e di anulus esterno dinamico per garantire un range di movimento con sei gradi di libertà. Piatti in titanio dotati di alette per stabilità primaria. Disponibile in confezione sterile in varie misure di larghezza, lunghezza e altezza. Impianto tipo : 1 protesi. |  | Pezzo | 4500 | 0 | 8 | 0 | 40 | 48 | 216000 | 108000 | 54000 | 43200 | 421200 | 9000 | 0 | 36000 | 0 | 180000
31 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE CERVICALE | [13 empty] | A
31 | 33 | SISTEMI PER FISSAZIONE CERVICALE | P09070301 | Sistema per la stabilizzazione del dente dell’epistrofeo per via anteriore. Deve permettere la conservazione della mobilità C1 – C2 e utilizzare viti cannulate a filettatura parziale e completa di varie lunghezze e calibri. Lo strumentario per l’impianto deve essere radiotrasparente e prevedere cacciavite cardanico. |  | Pezzo | 400 | 10 | 20 | 0 | 20 | 50 | 20000 | 10000 | 5000 | 4000 | 39000 | 2000 | 4000 | 8000 | 0 | 8000
32 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE CERVICALE | [13 empty] | A
32 | 34 | SISTEMI PER FISSAZIONE CERVICALE | P09070301 | Sistema per sostituzione corpo vertebrale (gabbia ad espansione) cervicale. Composto da gabbia modulare o ad espansione per la sostituzione di uno o più somi vertebrali. Deve avere capacità di distrazione in situ. Disponibile in varie dimensioni, forme e gradi di lordosi o cifosi e deve consentire l'integrazione con placca cervicale, salvo la presenza di sistema di alloggiamento alla porzione anteriore dei somi vertebrali di tipo integrato. Lo strumentario ancillare deve permettere una adeguata distrazione dei corpi. Impianto tipo: 1 gabbia + 2 piatti vertebrali. |  | Pezzo | 2700 | 0 | 20 | 0 | 40 | 60 | 162000 | 81000 | 40500 | 32400 | 315900 | 13500 | 0 | 54000 | 0 | 108000
33 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE CERVICALE | [13 empty] | A
33 | 35 | SISTEMI PER FISSAZIONE CERVICALE | P09070301 | Sistema di fissazione colonna cervicale anteriore di basso profilo. Placche e viti per fissazione intersomatica anteriore del rachide cervicale in lega di titanio o analogo. Di varie misure con curvatura premodellata. 4 viti per placca di diverse lunghezze e diametri sia ad angolo fisso che variabile con possibilità di bloccaggio anti pull-out. RM-compatibile. Impianto tipo: 1 placca + 4 viti. |  | Pezzo | 1600 | 0 | 40 | 0 | 50 | 90 | 144000 | 72000 | 36000 | 28800 | 280800 | 16000 | 0 | 64000 | 0 | 80000
34 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE CERVICALE | [13 empty] | A
34 | 36 | SISTEMI PER FISSAZIONE CERVICALE | P09070301 | Sistema di fissazione cervicale con approccio posteriore. Costituito da uncini, viti poliassiali, barre modellabili di diverse misure, viti corticali, connettori trasversi e laterali, compresa placca per fissazione occipitale. Possibilità di connessione a impianto dorsale e presenza di adattatori per chirurgia di revisione. Materiale compatibile TC e RMN. Impianto standard costituito da: 1 placca, 6 viti, 2 barre, sistemi di connessione e bloccaggio. |  | Pezzo | 4500 | 0 | 40 | 0 | 54 | 94 | 423000 | 211500 | 105750 | 84600 | 824850 | 45000 | 0 | 180000 | 0 | 243000
35 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
35 | 37 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema di stabilizzazione posteriore della colonna toraco - dorso - lombo - sacrale per patologia traumatica urgente, via percutanea. Il sistema deve comprendere viti peduncolari cannulate a caricamento dall’alto e barre con sistema di fissaggio. Le estensioni delle viti, per l’introduzione percutanea, devono permettere una facile introduzione della barra. RM compatibile. 1 impianto = 6 viti, 2 barre, sistema fissaggio. |  | Pezzo | 2650 | 0 | 80 | 0 | 140 | 220 | 583000 | 291500 | 145750 | 116600 | 1136850 | 53000 | 0 | 212000 | 0 | 371000
36 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
36 | 38 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema di stabilizzazione posteriore della colonna toraco - dorso - lombo - sacrale per patologia traumatica urgente, a cielo aperto. Il sistema deve essere in grado di effettuare manovre di riduzione e stabilizzazione di fratture vertebrali, permettendo eventuale impianto anche nella vertebra fratturata. Deve essere costituito da viti peduncolari mono e poliassiali di vari diametri e lunghezze, uncini e connettori, barre longitudinali di varie lunghezze e diametro. RM compatibile. 1 impianto = 6 viti, 2 barre, sistema fissaggio. |  | Pezzo | 2650 | 0 | 70 | 0 | 164 | 234 | 620100 | 310050 | 155025 | 124020 | 1209195 | 46375 | 0 | 185500 | 0 | 434600
37 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
37 | 39 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema dì stabilizzazione posteriore della colonna toraco - dorso -lombo - sacrale per patologia degenerativa o traumatica non urgente, via percutanea. Il sistema deve comprendere viti peduncolari a caricamento dall’alto, barre con sistema di fissaggio e consentire stabilizzazioni lunghe a più livelli. Le estensioni delle viti, per l’introduzione percutanea, devono permettere una facile introduzione della barra. Le viti devono poter essere rimosse senza ricorrere a chirurgia a cielo aperto. Possibilità di distrazione percutanea e di inserimento di cage. Oltre che per il posizionamento di viti e barre, lo strumentario deve supportare atti chirurgici come artrectomia, foraminotomia e discectomia, necessari per l’inserimento della cage in mini-invasività. RM compatibile. 1 impianto= 6 viti, 2 barre, sistema fissaggio. |  | Pezzo | 2700 | 0 | 80 | 0 | 144 | 224 | 604800 | 302400 | 151200 | 120960 | 1179360 | 54000 | 0 | 216000 | 0 | 388800
38 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
38 | 40 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema di stabilizzazione posteriore della colonna toraco - dorso - lombo - sacrale per patologia degenerativa o traumatica non urgente, a cielo aperto. Il sistema deve essere dotato di strumenti e impianti compatibili per il tratto toraco-dorso-lombo- sacrale tramite barre a diametro variabile. La strumentazione ancillare deve consentire il ripristino della conformazione normale del rachide tramite manovre di derotazione, traslazione, correzione in situ, compressione e distrazione. Il sistema deve comprendere viti peduncolari mono e poliassiali a caricamento dall’alto di vari diametri e lunghezze, connettori laterali, crosslink, uncini peduncolari e laminari, barre lisce pretagliate di varie lunghezze, forme, diametri e materiali con diversa elasticità per coprire ogni tipo di patologia. Disponibilità di viti iliache e di tutto il materiale con relativi connettori per chirurgia di revisione e connettori per sistema occipito-cervicale. Deve consentire la riduzione di eventuale spondilolistesi. RM compatibile. 1 impianto= 6 viti, 2 barre, sistema fissaggio. |  | Pezzo | 2700 | 10 | 150 | 0 | 164 | 324 | 874800 | 437400 | 218700 | 174960 | 1705860 | 101250 | 27000 | 405000 | 0 | 442800
39 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
39 | 41 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema di sintesi monosegmentaria lombare per spondilolistesi. Il sistema deve prevedere viti peduncolari standard a caricamento dall’alto di vari diametri e lunghezze, barre in vari materiali in grado di promuovere la fusione intersomatica e gabbie intersomatiche per favorire l’osteointegrazione. 1 Impianto = 4 viti, 2 barre, gabbia intersomatica per TLIF o 2 gabbie PLIF, sistema fissaggio. |  | Pezzo | 3200 | 0 | 50 | 0 | 100 | 150 | 480000 | 240000 | 120000 | 96000 | 936000 | 40000 | 0 | 160000 | 0 | 320000
40 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
40 | 42 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema di sintesi monosegmentaria lombare per spondilolistesi. Il sistema deve prevedere viti peduncolari standard a doppio passo di filettatura, con possibilità di inserimento delle stesse tramite approccio medio-laterale, caricamento dall’alto di vari diametri e lunghezze e barre lordotiche in titanio rette di varie misure. 1 Impianto = 4 viti, 2 barre + sistema di fissaggio. |  | Pezzo | 2800 | 0 | 60 | 0 | 100 | 160 | 448000 | 224000 | 112000 | 89600 | 873600 | 42000 | 0 | 168000 | 0 | 280000
41 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
41 | 43 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema di fissazione e fusione per approcci anteriore e laterale per patologie traumatiche, degenerative e tumorali del rachide dorso lombare. Il sistema è costituito da placche laterali e anteriori di varie misure dotate di viti di fissaggio. 1 impianto=1 placca, 4 viti. |  | Pezzo | 1700 | 0 | 6 | 0 | 40 | 46 | 78200 | 39100 | 19550 | 15640 | 152490 | 2550 | 0 | 10200 | 0 | 68000
42 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
42 | 44 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema di stabilizzazione Toraco-lombare per patologia degenerativa in paziente osteoporotico. Sistema composto da viti peduncolari in titanio cannulate e fenestrate, con possibilità di agganciarsi facilmente alle cannule di iniezione del cemento. Eventuale possibilità di blocco della poliassialità attraverso strumentario dedicato. Disponibili in varie misure. Impianto : 6 viti , 6 dadi, 2 barre, 1 cannula di iniezione cemento. |  | Pezzo | 3800 | 0 | 50 | 0 | 240 | 290 | 1102000 | 551000 | 275500 | 220400 | 2148900 | 47500 | 0 | 190000 | 0 | 912000
43 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
43 | 45 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema di stabilizzazione dorso-lombare in fibra di carbonio per patologie neoplastiche. Sistema di fissaggio vertebrale composto da barre e viti peduncolari poliassiali in polieter-eter-chetone rinforzato in fibra di carbonio (Carbon/PEEK), ibridabile con viti, barre e cross-link in lega di titanio. Dispone di Markers radiopachi nelle viti in Carbon/PEEK e nelle barre per garantire la perfetta rintracciabilità radiologica dell’impianto durante la fase di inserimento nel corpo vertebrale. Le viti devono essere di diverso diametro e varie lunghezze con barre rette e precurvate nelle varie lunghezze. Il materiale costituente l’impianto deve avere una istocompatibilità ottimale e non procurare artefatti nelle varie procedure di imaging (Rx, TC o RM). Il sistema deve permettere sia l’accesso “open” che mini-invasivo e percutaneo. Impianto tipo: 6 viti, 6 dadi, 2 barre. |  | Pezzo | 3500 | 2 | 8 | 0 | 40 | 50 | 175000 | 87500 | 43750 | 35000 | 341250 | 7000 | 7000 | 28000 | 0 | 140000
44 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
44 | 46 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema per fusione intersomatica dorso lombare per via laterale, retro peritoneale, trans-psoas con sistema di monitoraggio intraoperatorio. Sistema costituito da Cage per fusione intersomatica dorso-lombare da inserire per via totalmente laterale, retroperitoneale, trans-psoas con strumentario apposito. Devono essere in peek o titanio con altezza, larghezza e lunghezza di varie dimensioni. Le cage devono avere possibilità di placca integrata. Il sistema di monitoraggio intraoperatorio dedicato deve identificare in tempo reale la prossimità e la direzione dei nervi e monitorare in continuo la valva del retrattore di accesso che si trova in direzione del plesso lombare. Deve essere possibile simulare su un software dedicato, l’inserimento della cage per ottimizzare la pianificazione pre-operatoria. Impianto tipo: 1 cage, 1 kit monitoraggio paziente, 1 kit dilatatori direzionali, 1 cavo ottico. |  | Pezzo | 3500 | 0 | 20 | 0 | 60 | 80 | 280000 | 140000 | 70000 | 56000 | 546000 | 17500 | 0 | 70000 | 0 | 210000
45 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
45 | 47 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema di stabilizzazione toraco lombo sacrale con possibilità di guida in 3D. Il Sistema è composto da: Viti mono e poliassiali, con possibilità di bloccare temporaneamente la poliassialità della vite mediante strumento dedicato, senza dadi aggiuntivi. Viti cannulate e fenestrate a doppio diametro (diametro maggiore nella zona prossimale), con sistemi di connessione per la cementazione. Viti da riduzione per spondilolistesi. Barre in Titanio e cromo cobalto, sia rette che precurvate. Impianti sterili monouso, con dado di serraggio già incluso nella confezione della vite. Guide customizzate 3D printing per l'inserimento di viti peduncolari e modello anatomico vertebrale del livello desiderato. Impianto tipo: 4 viti , 2 barre, 4 dadi di serraggio inclusi nelle viti e 2 guide customizzate 3D. |  | Pezzo | 2500 | 0 | 2 | 0 | 60 | 62 | 155000 | 77500 | 38750 | 31000 | 302250 | 1250 | 0 | 5000 | 0 | 150000
46 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | [13 empty] | A
46 | 48 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | P09070302 | Sistema di barre dinamiche e ibride per fissazione del tratto lombare con mantenimento del movimento. Il sistema deve essere composto da viti e barre in titanio dotate di sistema ammortizzante per consentire 4 movimenti di flessione, compressione, torsione ed estensione. Barre dinamiche e ibride disponibili in varie lunghezze. Deve prevedere viti modulari e non, cannulate e non, con filettature differenziate, diametri da 4,5mm a 8,5mm e lunghezze variabili. La tulip nelle viti modulari deve poter essere assemblata in situ e disponibile standard o con cannula integrata per tecnica percutanea. Impianto tipo: 4 viti , 4 tulip, 4 dadi di serraglio, 2 barre dinamiche da 50 mm. |  | Pezzo | 3200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 25600 | 12800 | 6400 | 5120 | 49920 | 6400 | 0 | 25600 | 0 | 0
47 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI | [13 empty] | A
47 | 49 | SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI | P09070399 | Sistema di stabilizzazione sublaminare. Da utilizzarsi in associazione a stabilizzazioni cervico-dorso-lombari tramite apposite staffe in titanio. Composto da fettuccia in poliestere, staffa in titanio di diametri variabili e vite di blocco. Elementi preferenziali: ampia gamma di misure dei connettori dal tratto cervicale al lombare. |  | Pezzo | 990 | 0 | 30 | 0 | 230 | 260 | 257400 | 128700 | 64350 | 51480 | 501930 | 7425 | 0 | 29700 | 0 | 227700
48 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI | [13 empty] | A
48 | 50 | SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI | P09070399 | Cifoplastica. Sistema completo di cifoplastica meccanica con sistema di espansione del corpo vertebrale e successivo inserimento di cementi biocompatibili, con possibilità di approccio mono o biportale, aghi introduttori, strumentario dedicato per espansione controllata, kit di preparazione del cemento, kit da biopsia. Confezione singola, sterile. |  | Pezzo | 1600 | 10 | 70 | 0 | 50 | 130 | 208000 | 104000 | 52000 | 41600 | 405600 | 28000 | 16000 | 112000 | 0 | 80000
49 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI | [13 empty] | A
49 | 51 | PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - ACCESSORI | P090780 | Sistema impiantabile per rinforzo della tenuta di viti peduncolari spinali in pazienti osteoporotici. Come prevenzione di pull out o come sistema di salvataggio in pazienti già sottoposti a fissazione transpeduncolare. Il materiale deve garantire una migliore interfaccia vite-osso, biocompatibile ed essere di dimensioni e lunghezze variabili in modo da alloggiare le viti presenti sul mercato. |  | Pezzo | 850 | 0 | 10 | 0 | 40 | 50 | 42500 | 21250 | 10625 | 8500 | 82875 | 2125 | 0 | 8500 | 0 | 34000
50 |  |  | TOTALE | AQ-FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | [13 empty] | A
50 | 52 | FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | P09120499 | Ortosi rigida cervicale modello Halo – vest. Deve essere compatibile con esecuzione di TC e RMN e deve permettere attività di monitoraggio cardiaco e manovre rianimatorie. Varie misure . Elementi preferenziali: basso numero di bulloni, dadi e chiavi per la regolazione, incompletezza posteriore della corona (maggiore comfort paziente), libretto istruzioni per il paziente. |  | Pezzo | 1200 | 0 | 2 | 0 | 42 | 44 | 52800 | 26400 | 13200 | 10560 | 102960 | 600 | 0 | 2400 | 0 | 50400
51 |  |  | TOTALE | AQ-SISTEMA DI CHIUSURA A PLACCA, RETI E VITI IN LEGA DI TITANIO, CON STRUMENTARIO AD USO GRATUITO, CHE CONTENGA ALMENO 2 CACCIAVITI. IL KIT DEVE PREVEDERE LA PRESENZA DI DIVERSI ELEMENTI COSÌ SPECIFICATI: | [13 empty] | A
51 | 53 | FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | P09120599 | Sistema sterile standard con 2 placche rette a 2 fori, una placca copriforo e 8 viti |  | Pezzo | 280 | 0 | 100 | 0 | 200 | 300 | 84000 | 42000 | 21000 | 16800 | 163800 | 42177.5 | 0 | 28000 | 0 | 56000
51 | 54 | FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | P09120599 | Sistema sterile standard con 3 placche rette a 2 fori e 6 viti |  | Pezzo | 250 | 0 | 300 | 0 | 260 | 560 | 140000 | 70000 | 35000 | 28000 | 273000 | 42177.5 | 0 | 75000 | 0 | 65000
51 | 55 | FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | P09120599 | Placca retta con 2 fori non sterile |  | Pezzo | 43.7 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 13110 | 6555 | 3277.5 | 2622 | 25564.5 | 42177.5 | 0 | 13110 | 0 | 0
51 | 56 | FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | P09120599 | Placca a X con 4 fori non sterile |  | Pezzo | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 900 | 450 | 225 | 180 | 1755 | 42177.5 | 0 | 900 | 0 | 0
51 | 57 | FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | P09120599 | Placca quadrata con 4 fori non sterile |  | Pezzo | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 900 | 450 | 225 | 180 | 1755 | 42177.5 | 0 | 900 | 0 | 0
51 | 58 | FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | P09120599 | Sistema sterile con placca a stella con 6 fori e 6 viti |  | Pezzo | 300 | 0 | 6 | 0 | 100 | 106 | 31800 | 15900 | 7950 | 6360 | 62010 | 42177.5 | 0 | 1800 | 0 | 30000
51 | 59 | FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | P09120599 | Rete in titanio ritagliabile, a basso profilo, dimensioni 100x100 mm |  | Pezzo | 800 | 0 | 20 | 0 | 100 | 120 | 96000 | 48000 | 24000 | 19200 | 187200 | 42177.5 | 0 | 16000 | 0 | 80000
51 | 60 | FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | P09120599 | Viti di emergenza autofilettanti in confezione singola |  | Pezzo | 50 | 0 | 20 | 0 | 420 | 440 | 22000 | 11000 | 5500 | 4400 | 42900 | 42177.5 | 0 | 1000 | 0 | 21000
51 | 61 | FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | P09120599 | Viti autoperforanti diametro 1,5 mm circa, lunghezze varie |  | Pezzo | 40 | 0 | 800 | 0 | 400 | 1200 | 48000 | 24000 | 12000 | 9600 | 93600 | 42177.5 | 0 | 32000 | 0 | 16000
52 |  |  | TOTALE | AQ-FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | [13 empty] | A
52 | 62 | FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI | P09120599 | Sistema di fissaggio riassorbibile per opercolo osseo. Sistema a placche e viti riassorbibili pediatriche. Placche e reti di dimensioni differenti e viti a bassissimo profilo. Impianto tipo: 3 placche a 2 fori e 6 viti. |  | Pezzo | 360 | 0 | 8 | 0 | 40 | 48 | 17280 | 8640 | 4320 | 3456 | 33696 | 720 | 0 | 2880 | 0 | 14400
53 |  |  | TOTALE | AQ-VITI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA - ALTRE | [13 empty] | A
53 | 63 | VITI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA - ALTRE | P09120699 | Sistema per stabilizzazione vertebrale dorso-lombare in pazienti ad alto rischio infettivo. Sistema di viti peduncolari e barre in titanio, rivestito da nanoparticelle di ioni argento allo scopo di ridurre il tasso di infezione nei pazienti particolarmente esposti. Deve prevedere viti peduncolari monoassiali, poliassiali, poliassiali cannulate, poliassiali cannulate e fenestrate, poliassiali completamente forate, in vari diametri e lunghezze. Viti poliassiali da riduzione, uncini peduncolari e laminari, connettori trasversi fissi e poliassiali, viti sacrali. Barre di diametro 6 mm nelle varie lunghezze. Il materiale impiantabile deve essere fornito in confezione sterile. Impianto tipo: 6 viti , 6 dadi, 2 barre. |  | Pezzo | 3500 | 0 | 12 | 0 | 40 | 52 | 182000 | 91000 | 45500 | 36400 | 354900 | 10500 | 0 | 42000 | 0 | 140000
54 |  |  | TOTALE | AQ-FRESE PER PROTESICA ORTOPEDICA, MONOUSO | [13 empty] | G
54 | 64 | FRESE PER PROTESICA ORTOPEDICA, MONOUSO | P091301 | Frese monouso per sistema motorizzato elettrico. Punte da taglio, diamantate di tipo standard, "coarse" ed "extra coarse", a grammatura variabile con dimensioni variabili in lunghezza standard 16mm e long 27mm, diametri da 1-7mm, da utilizzare in tutta la chirurgia cranica, spinale e transnasale, con puntali di varie forme, lunghezze, dimensioni e diametri, tutti adattabili a centralina elettrica ad alta velocità (80000 giri) e coppia di almeno 13Nm, dotato di sistema di raffreddamento interno ad aria e lavaggio automatico. Varie configurazioni. | Compatibili con sistema motorizzato di proprietà modello Core 5400-050-000 | Pezzo | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 50000 | 25000 | 12500 | 10000 | 97500 | 12500 | 0 | 50000 | 0 | 0
55 |  |  | TOTALE | AQ-FRESE PER PROTESICA ORTOPEDICA, MONOUSO | [13 empty] | G
55 | 65 | FRESE PER PROTESICA ORTOPEDICA, MONOUSO | P091304 | Frese, punte e utensili, di varie forme e misure, per perforazione cranica e delle piccole ossa. Dedicate a sistema motorizzato elettrico. | Compatibili con sistema motorizzato di proprietà modello MicroSpeed UNI | Pezzo | 150 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 60000 | 30000 | 15000 | 12000 | 117000 | 15000 | 0 | 60000 | 0 | 0
56 |  |  | TOTALE | AQ-PERFORATORI CRANIALI, MONOUSO | [13 empty] | H
56 | 66 | PERFORATORI CRANIALI, MONOUSO | P091304 | Craniotomi pluriuso di diverse misure. | Compatibili con sistema motorizzato di proprietà modello MicroSpeed UNI | Pezzo | 180 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 36000 | 18000 | 9000 | 7200 | 70200 | 9000 | 0 | 36000 | 0 | 0
57 |  |  | TOTALE | AQ-PERFORATORI CRANIALI, MONOUSO | [13 empty] | H
57 | 67 | PERFORATORI CRANIALI, MONOUSO | P091304 | Perforatori craniali monouso di diametro 14 mm con meccanismo di bloccaggio modello Hudson. | Compatibili con sistema motorizzato di proprietà modello Core 5400-050-000 | Pezzo | 220 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 44000 | 22000 | 11000 | 8800 | 85800 | 11000 | 0 | 44000 | 0 | 0
58 |  |  | TOTALE | AQ-CEMENTI PER PROTESI ORTOPEDICHE E ACCESSORI PER MISCELAZIONE | [13 empty] | F
58 | 68 | CEMENTI PER PROTESI ORTOPEDICHE E ACCESSORI PER MISCELAZIONE | P099001 | Materiale per fissazione di viti peduncolari in osso osteoporotico. Cemento biocompatibile con elevata resistenza meccanica, pronto all’uso e di facile preparazione. Visibile in fluoroscopia. |  | Pezzo | 500 | 10 | 100 | 0 | 90 | 200 | 100000 | 50000 | 25000 | 20000 | 195000 | 12500 | 5000 | 50000 | 0 | 45000
59 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO | [13 empty] | F
59 | 69 | DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO IN ORTOPEDIA | P099002 | Sistema di preparazione miscelazione automatica del cemento a circuito chiuso. |  | Pezzo | 700 | 10 | 100 | 0 | 350 | 460 | 322000 | 161000 | 80500 | 64400 | 627900 | 17500 | 7000 | 70000 | 0 | 245000
60 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO | [13 empty] | F
60 | 70 | DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO IN ORTOPEDIA | P099002 | Vertebroplastica. Sistema per vertebroplastica con cementi biologici e/o sintetici e/o altri cementi biocompatibili, con possibilità di approccio mono o biportale. Comprensivi di aghi introduttori, kit di preparazione del cemento, bone filler, cannule da biopsia. Confezione singola, sterile. |  | Pezzo | 600 | 30 | 40 | 0 | 460 | 530 | 318000 | 159000 | 79500 | 63600 | 620100 | 6000 | 18000 | 24000 | 0 | 276000
61 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO | [13 empty] | F
61 | 71 | DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO IN ORTOPEDIA | P099002 | Sistema per coablazione neoplasie vertebrali. Sistema percutaneo per il trattamento delle metastasi vertebrali tramite coablazione. Kit completo costituito da materiale di consumo, trocar e cemento. |  | Pezzo | 2000 | 10 | 2 | 0 | 160 | 172 | 344000 | 172000 | 86000 | 68800 | 670800 | 1000 | 20000 | 4000 | 0 | 320000
62 |  |  | TOTALE | AQ-PATCH TESSUTALI - ALTRI | [13 empty] | D
62 | 72 | PATCH TESSUTALI - ALTRI | P900399 | Barriera Antiaderenziale in gel assorbibile o in film adesivo temporaneo per la prevenzione delle aderenze dei tessuti e delle cicatrici. Bio-compatibile composto da molecola derivante da polisaccaride. Confezionamento: Gel 5ML, sterile monouso. |  | Pezzo | 600 | 10 | 18 | 0 | 200 | 228 | 136800 | 68400 | 34200 | 27360 | 266760 | 5850 | 6000 | 10800 | 0 | 120000
62 | 73 | PATCH TESSUTALI - ALTRI | P900399 | Barriera Antiaderenziale in gel assorbibile o in film adesivo temporaneo per la prevenzione delle aderenze dei tessuti e delle cicatrici. Bio-compatibile composto da molecola derivante da polisaccaride. Confezionamento: pellicola adesiva 6X10 cm, sterile monouso. |  | Pezzo | 700 | 10 | 18 | 0 | 40 | 68 | 47600 | 23800 | 11900 | 9520 | 92820 | 5850 | 7000 | 12600 | 0 | 28000
63 |  |  | TOTALE | AQ-PATCH TESSUTALI - ALTRI | [13 empty] | D
63 | 74 | PATCH TESSUTALI - ALTRI | P900399 | Matrice emostatica e antiaderenziale per chirurgia vertebrale in patch poroso, riassorbibile, tagliabile, riposizionabile e reidratabile. Confezionamento sterile, monouso. Di varie misure. |  | Pezzo | 1200 | 10 | 8 | 0 | 120 | 138 | 165600 | 82800 | 41400 | 33120 | 322920 | 2400 | 12000 | 9600 | 0 | 144000
64 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | [13 empty] | D
64 | 75 | DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | P900401 | Resina per cranioplastica in PMMA. Kit di resina di metilmetacrilato bicomponente appositamente ideata per la riparazione dei difetti ossei cranici. Confezione sterile, singola, monouso. |  | Pezzo | 200 | 0 | 6 | 0 | 24 | 30 | 6000 | 3000 | 1500 | 1200 | 11700 | 300 | 0 | 1200 | 0 | 4800
65 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | [13 empty] | D
65 | 76 | DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | P900401 | Membrana sterile di collagene bovino, impiantabile e riassorbibile, impregnata con antibiotico gentamicina solfato, indicato per la prevenzione ed il trattamento aggiuntivo di infezioni ossee o dei tessuti molli causate da microrganismi sensibili, emostatico locale di emorragie capillari, anche in presenza di infiltrati emorragici, in siti chirurgici ad alto rischio di infezione. Misura: 5 x 5 cm Confezione sterile, monouso. |  | Pezzo | 200 | 10 | 20 | 20 | 420 | 470 | 94000 | 47000 | 23500 | 18800 | 183300 | 4050 | 2000 | 4000 | 4000 | 84000
65 | 77 | DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | P900401 | Membrana sterile di collagene bovino, impiantabile e riassorbibile, impregnata con antibiotico gentamicina solfato, indicato per la prevenzione e il trattamento aggiuntivo di infezioni ossee o dei tessuti molli causate da microrganismi sensibili, emostatico locale di emorragie capillari, anche in presenza di infiltrati emorragici, in siti chirurgici ad alto rischio di infezione. Misura: 10 x 10 cm. Confezione sterile, monouso. |  | Pezzo | 350 | 10 | 12 | 20 | 420 | 462 | 161700 | 80850 | 40425 | 32340 | 315315 | 4050 | 3500 | 4200 | 7000 | 147000
65 | 78 | DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | P900401 | Membrana sterile di collagene bovino, impiantabile e riassorbibile, impregnata con antibiotico gentamicina solfato, indicato per la prevenzione ed il trattamento aggiuntivo di infezioni ossee o dei tessuti molli causate da microrganismi sensibili, emostatico locale di emorragie capillari, anche in presenza di infiltrati emorragici, in siti chirurgici ad alto rischio di infezione. Misura: 5 x 20 cm. Confezione sterile , monouso. |  | Pezzo | 400 | 6 | 20 | 20 | 310 | 356 | 142400 | 71200 | 35600 | 28480 | 277680 | 4050 | 2400 | 8000 | 8000 | 124000
66 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | [13 empty] | D
66 | 79 | DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | P900401 | SOSTITUTO OSSEO SINTETICO CON PROTEINA IN PASTA E STRISCE. Impiegato per la riparazione di spazi o difetti ossei nella chirurgia vertebrale con particolare indicazione nelle fusioni intersomatiche unitamente all'utilizzo di cage anche in unione di osso autologo o omologo. Costituito da un peptide sintetico, una porzione di collagene di tipo I che funga da sito di attacco biomimetico per cellule ossee, radiopaco. Confezione putty 5 cc, sterile, monouso. |  | Pezzo | 1300 | 0 | 15 | 0 | 20 | 35 | 45500 | 22750 | 11375 | 9100 | 88725 | 10500 | 0 | 19500 | 0 | 26000
66 | 80 | DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | P900401 | SOSTITUTO OSSEO SINTETICO CON PROTEINA IN PASTA E STRISCE. Impiegato per la riparazione di spazi o difetti ossei nella chirurgia vertebrale con particolare indicazione nelle fusioni intersomatiche unitamente all'utilizzo di cage anche in unione di osso autologo o omologo. Costituito da un peptide sintetico, una porzione di collagene di tipo I che funga da sito di attacco biomimetico per cellule ossee, radiopaco. Confezione Flex 50X25X4 mm, sterile, monouso. |  | Pezzo | 1500 | 5 | 15 | 0 | 40 | 60 | 90000 | 45000 | 22500 | 18000 | 175500 | 10500 | 7500 | 22500 | 0 | 60000
67 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | [13 empty] | D
67 | 81 | DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | P900401 | SOSTITUTO OSSEO SINTETICO OSTEOCONDUTTIVO. costituito da silicio, sodio, calcio, fosforo e ossigeno in configurazione premiscelata di particelle di fosfosilicato di calcio bio-attivo e di un legante sintetico assorbibile da utilizzarsi come riempitivo nei difetti ossei o nelle cage. Confezione putty 5 cc,sterile, monouso. |  | Pezzo | 1800 | 10 | 50 | 0 | 290 | 350 | 630000 | 315000 | 157500 | 126000 | 1228500 | 22500 | 18000 | 90000 | 0 | 522000
68 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | [13 empty] | D
68 | 82 | DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | P900401 | SOSTITUTO OSSEO IN PASTA SINTETICA. Su base di tricalcio fosfato come riempitivo di cage per fusione intersomatica. Confezione in granuli o pasta di varie misure, sterile, monouso. |  | Pezzo | 500 | 0 | 80 | 0 | 120 | 200 | 100000 | 50000 | 25000 | 20000 | 195000 | 10000 | 0 | 40000 | 0 | 60000
69 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | [13 empty] | D
69 | 83 | DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | P900401 | Solfato di Calcio recristallizzato antibiotabile per il trattamento delle infezioni. Il prodotto deve permettere di raggiungere elevate concentrazioni locali di antibiotico, con conseguente capacità di mantenere queste elevate concentrazioni per almeno 40gg; il prodotto deve essere riassorbibile sia nei tessuti molli che nell'osso preformabile in sfere di diametro variabile e eventalmente in pasta malleabile. Confezione10 cc sterile, monouso. |  | Pezzo | 3600 | 5 | 12 | 20 | 150 | 187 | 673200 | 336600 | 168300 | 134640 | 1312740 | 20600 | 18000 | 43200 | 72000 | 540000
69 | 84 | DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | P900401 | Solfato di Calcio recristallizzato antibioticabile per il trattamento delle infezioni. Il prodotto deve permettere di raggiungere elevate concentrazioni locali di antibiotico, con conseguente capacità di mantenere queste elevate concentrazioni per almeno 40gg; il prodotto deve essere riassorbibile sia nei tessuti molli che nell'osso preformabile in sfere di diametro variabile e eventalmente in pasta malleabile. Disponibile in confezioni di varie misure. Confezione 5 cc sterile, monouso, |  | Pezzo | 2800 | 5 | 14 | 20 | 110 | 149 | 417200 | 208600 | 104300 | 83440 | 813540 | 20600 | 14000 | 39200 | 56000 | 308000
70 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | [13 empty] | D
70 | 85 | DISPOSITIVI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI | P900401 | Kit assemblato sterile destinato all’utilizzo in cavità ossee infette. Kit monouso assemblato sterile che sfrutta la capacità di assorbimento e perfusione con antibiotici del sostituto osseo sintetico. Il sostituto osseo osteoconduttivo in perle preformate deve essere addizionabile a soluzioni antibiotate, deve garantire il rilascio del farmaco per giorni (i primi giorni a valori sopra la MIC). Possibilità di membrana di protezione per interfaccia con i tessuti molli. |  | Pezzo | 2500 | 10 | 20 | 0 | 40 | 70 | 175000 | 87500 | 43750 | 35000 | 341250 | 12500 | 25000 | 50000 | 0 | 100000
71 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | [13 empty] | D
71 | 86 | DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | P900402 | SOSTITUTO OSSEO OSTEOCONDUTTIVO CON COLLAGENE. Costituito da collagene puro (20%) e fosfato tricalcico(80%) disponibile sia strip che putty. Confezione da 5 cc sterile, monouso. |  | Pezzo | 1500 | 20 | 50 | 0 | 0 | 70 | 105000 | 52500 | 26250 | 21000 | 204750 | 39750 | 30000 | 75000 | 0 | 0
71 | 87 | DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | P900402 | SOSTITUTO OSSEO OSTEOCONDUTTIVO CON COLLAGENE. Costituito da collagene puro(20%) e fosfato tricalcico(80%) disponibile sia strip che putty. Confezione da 10 cc sterile, monouso. |  | Pezzo | 2800 | 10 | 30 | 0 | 0 | 40 | 112000 | 56000 | 28000 | 22400 | 218400 | 39750 | 28000 | 84000 | 0 | 0
72 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | [13 empty] | C
72 | 88 | DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | P900402 | Sostituto durale biomimetico sintetico riassorbibile. Patch durale biomimetico sintetico riassorbibile composto da nano fibre di PLA (acido poli-lattico). Deve essere sia suturabile che onlay, applicabile da entrambi i lati. Misure indicative (+- 10%) 6 x 6 cm. Confezione singola, sterile. |  | Pezzo | 300 | 0 | 24 | 0 | 6 | 30 | 9000 | 4500 | 2250 | 1800 | 17550 | 2550 | 0 | 7200 | 0 | 1800
72 | 89 | DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | P900402 | Sostituto durale biomimetico sintetico riassorbibile. Patch durale biomimetico sintetico riassorbibile composto da nano fibre di PLA (acido poli-lattico). Deve essere sia suturabile che onlay, applicabile da entrambi i lati. Misure indicative (+- 10%) 10 x 15 cm. Confezione singola, sterile. |  | Pezzo | 500 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3000 | 1500 | 750 | 600 | 5850 | 2550 | 0 | 3000 | 0 | 0
73 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | [13 empty] | C
73 | 90 | DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | P900402 | Patch durale biologico, assorbibile, composto da membrana in puro collagene da pericardio bovino purificato. Deve essere sia suturabile che onlay, applicabile da entrambi i lati. Misura: 2,5 x 7,5 mm (+ - 10%). Confezione singola, sterile monouso. |  | Pezzo | 420 | 0 | 12 | 30 | 50 | 92 | 38640 | 19320 | 9660 | 7728 | 75348 | 11010 | 0 | 5040 | 12600 | 21000
73 | 91 | DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | P900402 | Patch durale biologico, assorbibile, composto da membrana in puro collagene da pericardio bovino purificato. Deve essere sia suturabile che onlay, applicabile da entrambi i lati. Misura: 5 x 5 mm (+ - 10%). Confezione singola, sterile monouso. |  | Pezzo | 400 | 0 | 30 | 30 | 220 | 280 | 112000 | 56000 | 28000 | 22400 | 218400 | 11010 | 0 | 12000 | 12000 | 88000
73 | 92 | DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | P900402 | Patch durale biologico, assorbibile, composto da membrana in puro collagene da pericardio bovino purificato. Deve essere sia suturabile che onlay, applicabile da entrambi i lati. Misura: 7,5 x 7,5 mm (+ - 10%). Confezione singola, sterile monouso. |  | Pezzo | 500 | 0 | 30 | 30 | 200 | 260 | 130000 | 65000 | 32500 | 26000 | 253500 | 11010 | 0 | 15000 | 15000 | 100000
73 | 93 | DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | P900402 | Patch durale biologico, assorbibile, composto da membrana in puro collagene da pericardio bovino purificato. Deve essere sia suturabile che onlay, applicabile da entrambi i lati. Misura: 10 x 12,5 mm (+ - 10%). Confezione singola, sterile monouso. |  | Pezzo | 1200 | 0 | 10 | 30 | 200 | 240 | 288000 | 144000 | 72000 | 57600 | 561600 | 11010 | 0 | 12000 | 36000 | 240000
74 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | [13 empty] | B
74 | 94 | DISPOSITIVI NON RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | P900403 | Cranioplastica Custom Made in Titanio. Plastica per difetto cranico progettata in 3d “custom made” e stampata in titanio a bassissimo profilo con tecnologia EBM. Non deve necessitare di aggiustamenti intraoperatori. |  | Pezzo | 6800 | 0 | 18 | 4 | 24 | 46 | 312800 | 156400 | 78200 | 62560 | 609960 | 30600 | 0 | 122400 | 27200 | 163200
75 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | [13 empty] | B
75 | 95 | DISPOSITIVI NON RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | P900403 | Cranioplastica Custom Made in idrossiapatite. Plastica per ampi difetti ossei a base di idrossiapatite porosa per osteoinegrazione. Progettazione con possibilità di modifiche. |  | Pezzo | 4000 | 0 | 4 | 8 | 24 | 36 | 144000 | 72000 | 36000 | 28800 | 280800 | 4000 | 0 | 16000 | 32000 | 96000
76 |  |  | TOTALE | AQ-DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI - ALTRI | [13 empty] | L
76 | 96 | DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI - ALTRI | P9099 | Dispositivo medico monouso, costituito da Kit sterile disegnato per la preparazione e l'applicazione di un idrogel bio-riassorbibile di rivestimento (a base di acido ialuronico ed acido polilattico) da utilizzarsi come barriera fisica temporanea contro l'adesione dei batteri per la prevenzione delle infezioni. Kit costituito da: confezione con siringa da 300mg di prodotto + siringa 10cc + connettore, backstop e spreader. Confezione singola, sterile. |  | Pezzo | 580 | 50 | 24 | 0 | 800 | 874 | 506920 | 253460 | 126730 | 101384 | 988494 | 3480 | 29000 | 13920 | 0 | 464000
77 |  |  | TOTALE | STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI | [13 empty] | L
77 | 97 | STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI | Z12 | Sistema intraoperatorio di monitoraggio in tempo reale della sollecitazione meccanica ed elettrica delle radici nervose. Sistema di monitoraggio da utilizzarsi durante tutte le fasi necessarie per l’inserimento delle viti peduncolari e accessi anteriori e laterali al rachide (esempio transpsoas) e per la valutazione riguardo lo stato e l’integrità delle strutture nervose (radici intradurali intra ed extra canalari). Il kit costituito da elettrodi di superficie adesivi, elettrodi ad ago, elettrodi trans craniali, clip di collegamento e sonde da usare in loco. Deve misurare in percentuale la contrattilità muscolare del paziente, permettendo di stabilire se la lettura elettromiografica è accurata oppure è inficiata dagli effetti di rilassamento muscolare; verificare in tempo reale e in continuo che gli strumenti chirurgici utilizzati per la preparazione del peduncolo e le viti peduncolari vengano inseriti nel peduncolo stesso evitando manovre lesive per le radici spinali. Deve altresì dare possibilmente indicazioni sulla posizione del plesso lombare rispetto alla zona di accesso chirurgico durante gli interventi ad accesso laterale transpsoas. il kit deve inoltre consentire la verifica del corretto posizionamento della vite e controllare in continuo, tramite il segnale elettromiografico, se vengono esercitate azioni meccaniche che causano sofferenza radicolare o che possono danneggiare le radici nervose. Impianto tipo: 1 kit elettrodi adesivi o ad ago + 1 clamp di collegamento sterile al sistema di stabilizzazione + sonda peduncolare |  | Pezzo | 2500 | 0 | 20 | 0 | 410 | 430 | 1075000 | 537500 | 268750 | 215000 | 2096250 | 12500 | 0 | 50000 | 0 | 1025000
78 |  |  | TOTALE | STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI | [13 empty] | L
78 | 98 | STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI | Z1201 | Sistema intraoperatorio di monitoraggio in tempo reale della sollecitazione meccanica ed elettrica delle strutture nervose per chirurgia cerebrale e midollare. Sistema di monitoraggio da utilizzarsi durante tutte le fasi necessarie per la chirurgia di resezione tumorale sia intracranica che midollare, con valutazione dei potenziali evocati, nervi cranici e periferici, elettromiografia in continuo, onda delta e mappaggio cortico-sottocorticale. Il kit è costituito da elettrodi di superficie adesivi, elettrodi ad ago, elettrodi trans craniali, clip di collegamento e sonde di stimolazione da usare in loco. |  | Pezzo | 2000 | 0 | 24 | 400 | 240 | 664 | 1328000 | 664000 | 332000 | 265600 | 2589600 | 12000 | 0 | 48000 | 800000 | 480000
79 |  |  | TOTALE | STRUMENTAZIONE PER MICROSCOPIA OPERATORIA - MATERIALI SPECIFICI | [13 empty] | L
79 | 99 | STRUMENTAZIONE PER MICROSCOPIA OPERATORIA - MATERIALI SPECIFICI | Z12011185 | Poggiatesta per interventi in posizione prono. Deve essere costituito da imbottitura in schiuma poliuretanica monouso sistemata su un piano rigido eventualmente amovibile e dotato di una base a specchio per consentire l'osservazione del viso del paziente da parte dell'anestesista durante le procedure chirurgiche. | Supporto rigido con base a specchio in comodato d'uso gratuito ( N.1 supporto ogni 300 pz) |  | 65 | 0 | 3000 | 0 | 6000 | 9000 | 585000 | 292500 | 146250 | 117000 | 1140750 | 48750 | 0 | 195000 | 0 | 390000
80 |  |  | TOTALE | APPARECCHIATURE PER DISCECTOMIA PERCUTANEA | [13 empty] | I
80 | 100 | APPARECCHIATURE PER DISCECTOMIA PERCUTANEA | Z121301 | Kit per decompressione discale laser assistita (PLDD). Kit procedurale composto da 2 aghi introduttori (18G e 20G), connettore per regolazione e fibra del diametro massimo di 400 micron. L'apparecchio laser deve avere una lunghezza d'onda di 1470nm e una potenza massima di 10 watt. Apparecchiatura di piccole dimensioni. | La Ditta aggiudicataria dovrà fornire una sorgente laser in comodato d'uso gratuito. | Pezzo | 600 | 0 | 20 | 66 | 130 | 216 | 129600 | 64800 | 32400 | 25920 | 252720 | 3000 | 0 | 12000 | 39600 | 78000
81 |  |  | TOTALE | SISTEMI DI NEUROMODULAZIONE CEREBRALE E MONITORAGGIO | [13 empty] | B
81 | 101 | MISURATORI DI PRESSIONE INTRACRANICA | Z12039001 | Sistema di Monitoraggio Pressione Intracranica (ICP) Sistema per il monitoraggio della pressione intracranica (intraventricolare e intraparenchimale) con sensore/trasduttore, completo di modulo (Unità di controllo) collegabile direttamente ad un monitor paziente per visualizzare il valore della PIC, che consente di azzerare il sensore prima dell’impianto. Deriva <1.0 mm Hg oltre i 9 gg, dimostrata da letteratura scientifica. Lunghezza 1 metro per facilitare il posizionamento e la gestione del paziente dopo l’impianto. Compatibile con RM. Devono essere forniti gratuitamente 5 moduli con relativi cavi di collegamento al cavo ICP e al monitor paziente presente in T.I. Kit intraventricolare con sensore piezoelettrico rivestito di silicone posto sull'estremita distale di un catetere a tre lumi con possibilità di drenare e monitorare contemporaneamente. |  | Pezzo | 590 | 0 | 200 | 0 | 30 | 230 | 135700 | 67850 | 33925 | 27140 | 264615 | 29500 | 0 | 118000 | 0 | 17700
82 |  |  | TOTALE | SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO | [13 empty] | L
82 | 102 | SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO | Z121002 | Sistema di Monitoraggio Pressione Intracranica (ICP) Sistema per il monitoraggio della pressione intracranica (intraventricolare e intraparenchimale) con sensore/trasduttore, completo di modulo (Unità di controllo) collegabile direttamente ad un monitor paziente per visualizzare il valore della PIC, che consente di azzerare il sensore prima dell’impianto. Deriva <1.0 mm Hg oltre i 9 gg, dimostrata da letteratura scientifica. Lunghezza 1 metro per facilitare il posizionamento e la gestione del paziente dopo l’impianto. Compatibile con RM. Devono essere forniti gratuitamente 5 moduli con relativi cavi di collegamento al cavo ICP e al monitor paziente presente in T.I. Kit intraparenchimale composto da sensore piezoelettrico, bolt con tappo di profondità variabile, pungidura di 11 mm e punta da trapano di 2,7 mm |  | Pezzo | 520 | 0 | 200 | 0 | 60 | 260 | 135200 | 67600 | 33800 | 27040 | 263640 | 26000 | 0 | 104000 | 0 | 31200
83 |  |  | TOTALE | STRUMENTAZIONE PER SISTEMA MOTORIZZATO PER NEUROCHIRURGIA - MATERIALI SPECIFICI | [13 empty] | L
83 | 103 | STRUMENTAZIONE PER SISTEMA MOTORIZZATO PER NEUROCHIRURGIA - MATERIALI SPECIFICI | Z12100985 | Craniotomi monouso di diverse misure. | Compatibili con sistema motorizzato modello Core 5400-050-000. | Pezzo | 135 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 27000 | 13500 | 6750 | 5400 | 52650 | 6750 | 0 | 27000 | 0 | 0